## Tehničke specifikacije
MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI
GINEKOLOŠKI UZV COLOR DOPPLER SA DVIJE SONDE
R.b. | MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI | Naznaka broja stranice/a kataloga ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
43191 | 2 | 3
1. | Široki LED LCD monitor veličine min. 21,5 inča, rezolucije min. 1920x1080 piksela sa integriranim stereo zvučnicima, mogućnošću mijenjanja nagiba min. +30°/-90°, te sa mogućnošću zakretanja min. ±135°
2. | Dodatni min. 10,4'' LED kolor monitor osjetljiv na dodir rezolucije min. 1024x768 piksela
3. | Kontrolni panel s mogućnošću motoriziranog pomicanja gore/dolje, alfanumerička tipkovnicom i min. 8 TGC razina kontrole
4. | Ugrađen grijač gela s min. 3 razine temperature
5. | Težina ultrazvučnog uređaja maks. 55 kg
6. | Maksimalne dimenzije uređaja (s monitorom, držačem gela i držačima sondi s obje strane aparata): maks. 80 cm (dubina) x maks. 54 cm (širina)
7. | Min. 4 aktivna priključka za sonde i min. 1 priključak za pencil sondu
8. | Min. 5 držača za sonde
9. | Min. 3 korisničko definirane tipke
10. | Integrirani HDD od min. 1TB i SSD od min. 120GB
11. | Paljenje sustava za maks. 60 sek.
12. | Min. 6 fizičkih USB (bez adaptera) ulaza od čega min. 2 na prednjoj strani uređaja
13. | Min. 785.000 procesnih kanala
14. | Min. 2 000 fps (sličica u sekundi) u 2D modu rada i min. 350 fps (sličica u sekundi) u kolor modu rada
15. | Min. frekvencijski raspon uređaja 1-20 MHz
16. | Uređaj mora podržavati sonde izrađene iz jednog piezoelektričnog kristala
17. | Ukupni dinamički opseg uređaja min. 250 dB
18. | Maksimalna dubina prikaza min. 40 cm
19. | Maksimalan broj linija za skeniranje min. 1600
20. | Read Zoom min. x 10 i Write Zoom min. x 11
21. | Min. 8 fokus točaka i min. 20 pozicija fokusa
22. | Funkcija zakretanja ultrazvučnog vala
23. | Funkcija virtualnog konveksnog prikaza
24. | Mogućnost rotacije slike za min. 270°
25. | Modovi rada (min.): 2D, M, Color Doppler (CF), M kolor, Power Dopler (PD), Pulsni Doppler (PW), Duplex, Triplex, programsko rješenje dvostruke slike u realnom vremenu u B modu, programsko rješenje za eliminaciju artefakata na slici
26. | 2D mod rada:
26.1. | Mogućnost odabira min. 5 frekvencija
26.2. | Min. 5 koraka za gustoću linija
26.3. | Min. 4 koraka perzistencije
26.4. | Mogućnost odabira min. 40 mapa sive skale
26.5. | Mogućnost odabira min. 25 kolor mape
26.6. | Programsko rješenje za eliminaciju artefakata na slici
26.7. | Prostorno složena slika u min. 5 razina
26.8. | Mogućnost invertiranja slike
26.9. | Poboljšanje rubova u min. 10 razina
26.10. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
27. | M mod rada:
27.1. | Mogućnost odabira min. 6 brzina prikaza
27.2. | Mogućnost odabira min. 40 mapa sive skale
27.3. | Mogućnost odabira min. 25 kolor mapa
28. | PD (POWER DOPPLER) mod rada:
28.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
28.2. | PRF u rasponu od min. 300 Hz - 10.400 Hz
28.3. | Min. 7 razina Wall filtera
28.4. | Mogućnost odabira min. 8 kolor mapa
28.5. | Min. 6-16 koraka cjelovitosti
28.6. | Min. 2 koraka gustoće linija
28.7. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
29. | CF mod rada:
29.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
29.2. | PRF u rasponu od min. 300 Hz - 10.400 Hz
29.3. | Min. 7 razina Wall filtera
29.4. | Mogućnost odabira min. 28 kolor mapa
29.5. | Min. 6-16 koraka cjelovitosti
29.6. | Min. 2 koraka gustoće linija
29.7. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
29.8. | Skala brzine podesiva u rasponu od min. 1cm/s do 4,8m/s ili šire
30. | PW mod rada:
30.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
30.2. | Korekcija kuta min. ± 89°
30.3. | Wall filter u min. 9 razina
30.4. | SV veličina (uzoraka volumena) u min. rasponu od 0,2 mm - 25 mm
30.5. | PRF od min. 300 Hz - 20.100 Hz
30.6. | Mogućnost odabira min. 18 mapa sive skale
30.7. | Mogućnost pomaka bazne linije min. -8 do 8
30.8. | Mogućnost odabira min. 6 brzina prikaza
30.9. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -20° do + 20°
30.10. | Skala brzine podesiva u rasponu od min. 1cm/s do 110m/s ili šire
31. | Duplex mod rada:
31.1. | Min. B+B, B+PW, B+CF, B+PD, B+DPDI, B+M
32. | Triplex mod rada:
32.1. | Min. B+CF+PWD, B+CF+M
33. | Aplikacije:
33.1. | Abdominalna, obstetricijska, ginekološka, vaskularna, hitna medicina, urološka, mali organi, pedijatrijska, dojka, muskuloskeletna (MSK)
34. | Obavezne funkcije obrade slike dostupne u naknadnoj obradi (postprocessing):
34.1. | Min. u 2D modu: kolor, dinamički raspon, pojačavanje rubova, programsko rješenje za eliminaciju artefakata na slici, gain, siva mapa, TGC
34.2. | Min. u M modu: kolor, dinamički raspon, gain, siva mapa, brzina prikaza
34.3. | Min. u PWD modu: korekcija kuta, auto kalkulacija, bazna linija, kolor, dinamički raspon, gain, siva mapa, invertiranje, brzina prikaza
34.4. | Min. u CF modu: bazna linija, kolor, kolor mapa, invertiranje, prag
34.5. | Min. u PD modu: bazna linija, kolor, kolor mapa, invertiranje, prag
35. | Obavezna min. osnovna mjerenja i kalkulacije:
35.1. | Udaljenost, opseg područja, volumen, % stenoze, kut, A/B odnos, područje protoka volumena, vrijeme, nagib, puls (HR), brzina, akceleracija, trag, auto trag, S/D odnos, VTI, RI, PI
36. | Obavezna mjerenja u ginekologiji:
36.1. | Maternica, jajnik, folikule, fibroid, FHR, jajnik A, maternica A, aorta, umbilikalna A, posteljica, des. aorta, puls (HR)
37. | Kino prikaz:
37.1. | Kino memorija od min. 28.800 okvira (sličica) i min. 300 sek. prikaza
37.2. | Mogućnost odabira min. 5 tipova brzina kino prikaza
37.3. | Mogućnost prospektivnog i retrospektivnog načina snimanja
38. | Integrirana mrežna kartica sa konekcijom za Ethernet mrežu
39. | Uređaj mora imati ugrađene min. slijedeće izlaze: DVI, VGA, S-VHS, BNC, Video izlaz, audio izlaz
40. | Uređaj podržava međunarodni standard za pohranu slika, strukturirane izvještaje, ispis, potvrdu slanja radne liste (MPPS), radnu listu i verifikaciju medicinskih slika i ostalih radioloških podataka
41. | Min. 4 formata za eksportiranje datoteka: JPEG, BMP, WMW, AVI
42. | Pohrana min. 1.350.000 slika na samom uređaju
43. | Obavezna mogućnost oslikavanja korištenjem filtriranog harmoničkog oslikavanja tkiva (FTHI)
44. | Crno bijeli video pisač sa nosačem pisača
45. | Širokopojasna multifrekventna elektronska konveksna sonda raspona frekvencija min. 1-6 MHz
45.1. | Radijus zakrivljenosti min. 60 mm
45.2. | Polje pregleda (FOV) min. 60°
45.3. | Broj elemenata min. 192
45.4. | Aplikacije min.: abdomen, ginekologija, opstetricija
45.5. | Sonda izgrađena iz jednog piezoelektričnog kristala
45.6. | Dostupan kit za biopsiju
46. | Širokopojasna multifrekventna elektronska endokavitalna (ginekološka) sonda raspona frekvencija min. 3-10 MHz
46.1. | Polje pregleda (FOV) min. 140°
46.2. | Broj elemenata min. 128
46.3. | Aplikacije min.: ginekologija, opstetricija, urologija
46.4. | Dostupan kit za biopsiju
47. | Opcionalne multifrekventne sonde s kojima ultrazvučni uređaj mora biti nadogradiv u budućnosti:
47.1. | Širokopojasna multifrekventna elektronska volumna (3D/4D) konveksna sonda min. raspona frekvencija 1-6 MHz, polja pregleda (FOV) min. 79°, broja elemenata min. 128, radijus zakrivljenosti min. 40 mm, aplikacije min.: abdomen, ginekologija, opstetricija
47.2. | Širokopojasna multifrekventna elektronska volumna (3D/4D) endokavitalna (ginekološka) sonda min. raspona frekvencija 3-10 MHz, polja pregleda (FOV) min. 140°, broja elemenata min. 128, dostupan kit za biosiju, aplikacije min.: ginekologija, opstetricija, urologija
47.3. | Širokopojasna multifrekventna elektronska linearna sonda min. raspona frekvencija 8-17 MHz, polja pregleda (FOV) maks. 26 mm, broja elemenata min. 128
48. | Jamstvo:
48.1. | Min. 36 mjeseci
NAPOMENA:
Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo Ultrazvučni color Doppler uređaj sa svim ponuđenim sondama, SW i dodacima sukladno zahtjevu iz priloga "Minimalno zahtijevane funkcionalnosti" kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije.