## Tehničke specifikacije
MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI
GINEKOLOŠKI UZV COLOR DOPPLER SA DVIJE SONDE
R.b. | MINIMALNO ZAHTIJEVANE FUNKCIONALNOSTI | Naznaka broja stranice/a kataloga ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
43191 | 2 | 3
1. | Min. 21.5“ LCD LED monitor rezolucije min. 1920x1080, rotacija monitora u rasponu od min. ±360°, raspon nagiba monitora min. od +10° do -90°, podešavanje monitora gore/dolje, naprijed/nazad, kut gledanja min. 178°, osvjetljenje min. 350 cd/m²
2. | Min 14“ LCD LED ekran osjetljiv na dodir, rezolucije min. 1920x1080 sa virtualnom alfanumeričkom tipkovnicom
3. | Podešavanje kontrolnog panela po visini u rasponu od min. 180mm, zakretanje min. +/-30°
4. | Masa ultrazvuka maks. 80kg
5. | Fizičke dimenzije ultrazvuka maks. 55cm (širina) x 137cm (visina)
6. | Broj kanala za procesiranje signala min. 8 257 000
7. | Min. 6 nosača za sonde integriranih u kontrolnu ploču i min. 3 aktivna utora za sonde na sistemu
8. | Potrošnja snage maks. 800 VA, buka uređaja maks. 35 dB
9. | Korisnički definirano min.: izbornik mjerenja, izbornik osjetljiv na dodir, tipke, markeri
10. | Ugrađena SSD memorija od min. 500GB, podizanje sustava maks. 80 sek.
11. | Sistemske aplikacije (preset) min.: abdomen, ginekologija, MSK, obstetricija, pedijatrija, mali dijelovi, urologija, vaskularna, prsna, intraoperativna
12. | Min. 4 USB 3.0 ulaza
13. | Modovi prikaza min.: Single, Dual, Quad, Duplex, Simultaneous (Triplex), Dual Live, Zoom (Read/Write), Wide Screen, Large Screen, Full Screen
14. | Modovi rada min.: 2D, M, Color Doppler, Power Doppler, Pulsed Wave Doppler, TDI/TDW
15. | Sistem mora podržavati min. slijedeće vrste sondi: linearne, konveksne, endokavitalne, fazne, „pencil“ sonde, volumne konveksne, volumne endokavitalne i TEE sonde
16. | Frekvencijski raspon uređaja min. 1-22MHz
17. | Dubina skeniranja min. do 55cm
18. | Min. 8 fokus točaka i min. 4 fokus pozicije
19. | 2D „Frame rate“ od min. 5000 fps (Hz) i Color frame rate od min. 680 fps (Hz)
20. | Kino memorija: mogućnost mjerenja, kalkulacija i anotacija, cine loop pohrana min. 122.500 linija, pohrana slika min. 85.900 okvira
21. | Color Doppler brzina u min. rasponu od 1 cm/s do 7.5 m/s, Pulsed Wave Doppler brzina u min. rasponu od 5 cm/s do 70 m/s
22. | Read zoom min. x 48, write zoom min. x 29
23. | Dostupni formati pohrane slike min.: AVI, MPEG, JPEG, BMP, TIFF
24. | 2D mod rada:
24.1. | Dinamički opseg u min. rasponu 10-372
24.2. | Trapezoidno oslikavanje
24.3. | Prikaz dubine od min. 55 cm
24.4. | Min. 8 fokusnih točaka
24.5. | Broj nivoa TGC-a min. 10
24.6. | Min. 5 razina frekvencije
24.7. | Podešavanje rubova u min. rasponu od -3 do 3
24.8. | Min. 3 razine gustoće
24.9. | Opcija brzog skeniranja pomoću automatske optimizacije slike
24.10. | Mogućnost odabira min. 7 razine višesmjernog skeniranja
24.11. | Programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici u min. 5 razine
24.12. | Min. 17 koraka Chroma mape
24.13. | Metoda pohrane min.: vrijeme min. 360 sek., ručno, ECG min. 10 otkucaja
24.14. | Min. 12 nivoa sive mape
24.15. | Mogućnost invertiranja slike min. gore/dolje, lijevo/desno
24.16. | Mogućnost optimizacije tkiva, podešavanja temporalne i prostorne rezolucije te korekcije aberacije tkiva
24.17. | Mogućnost dvostrukog oslikavanja s podjelom slike na ekranu, usporedbom boje i optimizacijom kontrasta
24.18. | Min. 12 nivoa sive mape
25. | M mod rada:
25.1. | Dinamički opseg u min. rasponu 10-372
25.2. | Opcija brzog skeniranja pomoću automatske optimizacije slike
25.3. | Min. 5 razina brzine
25.4. | Min. 12 nivoa sive mape
25.5. | Min. 17 koraka Chroma mape
25.6. | Min. 5 razina frekvencije
25.7. | Mogućnost zumiranja akvizicije i odabira formata prikaza: gore/dolje i lijevo/desno
26. | Color Doppler mod rada:
26.1. | PRF u min. rasponu od: 0.05-25.95 KHz
26.2. | Namještanje balansa boje u min. 16 razina
26.3. | Namještanje bazne linije u min. rasponu od -8 do 8
26.4. | Zakretanje kuta min.: 0°, ±15°, ±20° i ±30°
26.5. | Mogućnost inverzije boje i bazne linije
26.6. | Min. 12 nivoa kolor mape
26.7. | Min. 5 razina osjetljivosti
26.8. | Min. 5 razina uglađivanja
26.9. | Min. 3 razine gustoće
26.10. | Min. 4 filtera
26.11. | Kontrola optimizacije frekvencije za prostornu rezoluciju i optimizaciju penetracije
26.12. | Napredno potiskivanje pokreta s inteligentnim algoritmima, prilagođavanje različitim vrstama primjene kako bi se selektivno uklonilo gotovo sve artefakte kretanja boja
26.13. | Naknadna obrada uključuje min.: osnovnu liniju, invertiranje boje, mapu boja, skrivanje boja, varijancu i zumiranje
27. | Power Doppler mod rada:
27.1. | PRF u min. rasponu od: 0.05-25.95 KHz
27.2. | Namještanje balansa boje u min. 16 razina
27.3. | Namještanje bazne linije u min. rasponu od -8 do 8
27.4. | Zakretanje kuta min.: 0°, ±15°, ±20° i ±30°
27.5. | Mogućnost inverzije boje i bazne linije
27.6. | Min. 12 nivoa kolor mape
27.7. | Min. 5 razina osjetljivosti
27.8. | Min. 5 razina uglađivanja
27.9. | Min. 3 razine gustoće
27.10. | Min. 4 filtera
27.11. | Kontrola optimizacije frekvencije za prostornu rezoluciju i optimizaciju penetracije
27.12. | Napredno potiskivanje pokreta s inteligentnim algoritmima, prilagođavanje različitim vrstama primjene kako bi se selektivno uklonilo gotovo sve artefakte kretanja boja
27.13. | Naknadna obrada uključuje min.: balans, invertiranje, mapu, Alpha blending i zumiranje
28. | Pulsed Wave Doppler mod rada:
28.1. | Automatske kalkulacije dostupne na živoj i smrznutoj slici
28.2. | Namještanje bazne linije u min. rasponu od -8 do 8
28.3. | Maks. HPRF min. 70 m/sek
28.4. | PRF u min. rasponu od 1.0-35.9 KHz
28.5. | Korekcija kuta u min. rasponu od -80° do 80°
28.6. | Prikaz brzine u min. rasponu od 15 do 117mm/s
28.7. | Obavezna mogućnost inverzije
28.8. | Opcija brzog skeniranja pomoću automatske optimizacije slike
28.9. | Dinamički raspon u min. rasponu od 30-256
28.10. | Veličina uzorka u min. rasponu od 0.5 do 25mm
28.11. | Metoda pohrane min.: vrijeme min. 360 sek., ručno, ECG min. 10 otkucaja
28.12. | Min. 24 razine filtera
28.13. | Naknadna obrada uključuje min.: invertiranje, bazna linija, ispravljanje kuta, prikaz formata, brzina prelaska i chroma Mapa
29. | Mogućnost korištenja međunarodni standarda za min.: ispis (print), pohranu (storage commitmnet), radnu listu (worklist), potvrdu slanja radne liste (MPPS), strukturirane izvještaje (structured reporting) i verifikaciju (verification) medicinskih slika i ostalih radioloških podataka
30. | Min. osnovna mjerenja: kaliper, abdomen, vaskularna, ginekološka, obstetricijska, fetalno srce, urologija, MSK, mali dijelovi, pedijatrija, prsna, TCD
31. | Ginekološka mjerenja min.: maternica, cerviks, cista, jajnik, folikule min.50, masa min. min. 1-3, jajnik A, maternica A, pericistični tok, protok endometrija, endo. polip, masa na jajnicima, fibroid maternice min. 1-12, fiborid vrata maternice, ektopična trudnoća, dno zdjelice, opis, komentar
32. | Obstetritička mjerenja min.: fetalna biometrija, fetalna lubanja, fetalna duga kost, fetalni drugi, AFI, PLI, pupčana arterija, pupčana vena, srednja cerebralna arterija (MCA), arterija maternice (desno/lijevo), arterija posteljice, fetalna karotida (desno/lijevo), fetalna aorta, ductus venosus, bubrežna arterija (desno/lijevo), fetalno srce, mozak i abdomen usporedba više trudnoća, komentari
33. | Crno bijeli video pisač
34. | Grijač gela
35. | Programsko rješenje za uklanjanje artefakata na slici
36. | Programsko rješenje za višesmjerno skeniranje
37. | Programsko rješenje koje poboljšava vizualizaciju slike ublažavanjem karakteristike blago zamagljenih ultrazvučnih slika
38. | Programsko rješenje koje selektivno primjenjuje ultrazvučne visoke i niske frekvencije za prepoznavanje područja sjene gdje dolazi do slabljenja
39. | Izrada predefiniranih protokola mjerenja i sondi
40. | Obavezna mogućnost oslikavanja korištenjem pulsnog inverzijskog harmoničkog oslikavanja
41. | Programsko rješenje za mjerenje poluautomatskog indeksa rasta fetusa
42. | Programsko rješenje za jasno odcrtavanje kontura maternice
43. | AI alat za automatsko mjerenje veličine i oblika maternice
44. | AI alat za automatsku klasifikaciju ultrazvučne slike u prikaze mjerenja potrebne za dijagnozu srca fetusa i pruža rezultate mjerenja
45. | AI alat koji detektira i pruža informacije o lokaciji područja živca u stvarnom vremenu tijekom skeniranja
46. | AI alat za automatsko otkrivanje sumnjivih lezija na dojkama u stvarnom vremenu za vrijeme oslikavanja
47. | Širokopojasna multifrekventa elektronska konveksna sonda min. raspona frekvencije 1-7MHz
47.1. | FOV min. 70°
47.2. | Broj elemenata min. 160
47.3. | Radijus zakrivljenosti min. 45mm
47.4. | Aplikacije koje sonda podržava min.: abdomen, obstetricija, ginekologija, MSK, pedijatrija, vaskularna, urologija, plućna
47.5. | Dostupna vodilica za biopsiju
48. | Širokopojasna multifrekventa elektronska endokavitalna sonda min. raspona frekvencije 2-11MHz
48.1. | FOV min. 180°
48.2. | Radijus zakrivljenosti min. 10mm
48.3. | Broj elemenata min. 192
48.4. | Aplikacije koje sonda podržava min.: obstetricija, ginekologija, urologija
49. | Opcionalne multifrekventne sonde s kojima ultrazvučni uređaj mora biti nadogradiv u budućnosti:
49.1. | Širokopojasna multifrekventa elektronska konveksna sonda min. raspona frekvencije 3-10MHz , FOV min. 67°, radijus zakrivljenosti: min. 45mm, broja elemenata min. 192, aplikacije min.: MSK, abdomen, opstreticija, ginekologija, pedijatrija, vaskularna, urologija, plućna
49.2. | Širokopojasna multifrekventa elektronska linearna sonda min. raspona frekvencije 3-14MHz , FOV min. 50mm, broja elemenata min. 256, aplikacije min.: MSK, abdomen, pedijatrija, vaskularna, mali dijelovi
49.3. | Širokopojasna multifrekventa elektronska volumna konveksna sonda min. raspona frekvencije 1-8MHz , FOV min. 70°, radijus zakrivljenosti: min. 41mm, broja elemenata min. 192, aplikacije min.: abdomen, opstreticija, ginekologija, urologija
49.4. | Širokopojasna multifrekventa elektronska volumna endokavitalna sonda min. raspona frekvencije 2-10MHz , FOV min. 180°, radijus zakrivljenosti: min. 10mm, broja elemenata min. 192, aplikacije min.: opstreticija, ginekologija, urologija
50. | Jamstvo min. 24 mjeseca
NAPOMENA:
Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo Ultrazvučni color doppler uređaj sa svim ponuđenim sondama, SW i dodacima sukladno zahtjevu iz priloga "Minimalno zahtijevane funkcionalnosti" kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije.