## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
UREĐAJ ZA DIGITALNO INTRAORALNO SNIMANJE ZUBA (4 KOMADA)
Redni broj | Opis tehničkih specifikacija | Naznaka broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. | Indirektni digitalni intraoralni sustav
2. | Podržava min. 4 različite dimenzije fleksibilnih ekspozicijskih pločica
3. | Isporuka min. 6 fleksibilnih ekspozicijskih pločica u kompletu
4. | Rezolucija snimanja 15 lp/mm ili više
5. | Dubina sive skale snimke 14 bita ili više
6. | Automatsko aktiviranje skeniranja pločica kod umetanja pločice, bez dodira uređaja
7. | Automatsko prepoznavanje veličine pločice kod skeniranja
8. | Skeniranje pločica maks. 10 sekundi
9. | Povezivanje s računalom putem LAN konekcije
10. | Softver za akviziciju, obradu i pohranjivanje snimaka pacijenata – trajna licenca
11. | Automatska detekcija razine ekspozicije
12. | Integracija na postojećem računalu
13. | Certifikat ISO 13485:2016 za ponuditelja i proizvođača
14. | Dostava, montaža, edukacija i puštanje u rad uključeni u cijenu
15. | Uz aparat dolaze upute za korištenje na engleskom i hrvatskom jeziku
16. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
17. | Novi, nekorišten uređaj, proizvodnja 2026. godina
18. | Jamstvo: minimalno 2 godine
NAPOMENA:
Ako iz kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti. Uz katalog ili proizvođački prospekt ili brošuru ili drugu prikladnu tehničku dokumentaciju, ponuditelj koji je podnio ponudu biti će dužan dostaviti i popunjen prilog „Tehnička specifikacija“ s obveznom naznakom broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka pojedina stavka.
* Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo uređaj kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije iz priloga "Tehnička specifikacija".