## specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
CENTRALNI KOMPRESOR ZA POTREBE STOMATOLOGIJE (3 KOMADA)
Red. br. | Opis predmeta nabave (tehnička specifikacija minimalnih zahtjeva koje mora udovoljiti ponuđeni uređaj) | Naznaka broja stranice/a kataloga, izvatak iz kataloga, ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. | Vrsta kompresora: klipni kompresor
2. | Volumen spremnika zraka: minimalno 150 litara
3. | Tlak zraka: minimalno 5 bar
4. | Isporuka zraka: minimalno 470 l/min
5. | Pogon: minimalno dva motora, trofazna
6. | Snaga pogonskog motora: minimalno 3 kW
7. | Razina buke: maksimalno 75 dB
8. | Težina kompresora neto: maksimalno 140 kg
9. | Dimenzije kompresora: maksimalno (ŠxDxV) 135x60x90 cm
10. | Sušač zraka montiran na spremniku zraka
11. | Ugrađeni mikrofilteri
12. | Dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
13. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
14. | Jamstvo minimalno 36 mjeseci
15. | Upustvo za rukovanje na hrvatskom jeziku