## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
STOMATOLOŠKA STOLICA S NASADNIM INSTRUMENTIMA
Redni broj | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – za jedan komad | Naznaka broja stranice/a kataloga, izvatak iz kataloga, ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. FIZIOLOŠKI STOLAC ZA PACIJENTA
1.1. | Nosivost stolice minimalno 150 kg
1.2. | Izlivena osnovna konstrukcija od visoko kvalitetne metalne legure
1.3. | Čelični dijelovi zaštićeni protiv korozije
1.4. | Dva električna motora za pokretanje stolca
1.5. | Motor za pokretanje sjedećeg dijela po visini
1.6. | Motor za pokretanje nagiba naslona
1.7. | Najniža visina sjedišta 420-440 mm
1.8. | Najviša visina sjedišta 870-900 mm
1.9. | Mogućnost limitiranja visine
1.10. | Sigurnosni sustav sa najmanje dva sigurnosna prekidača
1.11. | Mogućnost lake montaže stolca na svaku vrstu podloge
1.12. | Kretanje stolca blokirano ako su nasadni instrumenti u funkciji
1.13. | Kod kretanja stolca sve su druge funkcije blokirane
1.14. | Hitno zaustavljanje automatskih funkcija stolca pritiskom bilo koje tipke na upravljačkoj tipkovnici ili nožnoj pedali
1.15. | Naslon za ruku pacijenta – lijevi, mogućnost nadogradnje desnog
1.16. | Presvlake fiziološkog stolca - kvalitetan materijal otporan na standardne dezinficijense, izbor boja po tvorničkoj paleti
1.17. | Naslon glave podesiv po visini
1.18. | Naslon glave pokretan u dva artikulacijska zgloba sa jednom mehaničkom kočnicom, pokretan u dva smjera (unaprijed-unatrag) kako bi omogućio i prijem pacijenata u invalidskim kolicima
1.19. | Čvrsta zaštitna folija protiv oštećenja i onečišćenja donjeg dijela presvlake sjedišta obućom
1.20. | Automatska funkcija “Tendelenburg“ položaj
1.21. | Automatska funkcija položaja za prijem ili otpust pacijenta
2. DENTALNI ELEMENT
2.1. | Dentalni element na višezglobnom potpornom polužaju s plinskom oprugom, pomičan po vertikali i horizontali u svim smjerovima
2.2. | Opremljen dodatnom tacnom za instrumentarij
2.3. | Okretna 360º i to u dvije točke: na zglobu spajanja tacne i nosača te na mjestu spajanja nosača i dentalnog elementa
2.4. | Radna površina tacne mora biti zaštićena podloškom protiv oštećenja
2.5. | Crijeva za nasadne instrumente s nosačima gore, fleksibilni nosači pokretni u svim smjerovima
2.6. | Rukohvata za pomicanje dentalnog elementa
2.7. | Najmanje pet mogućih modula/crijeva za nasadne instrumente od kojih četiri moraju biti u funkciji, a peti u pripremi za nadogradnju
2.8. | Svi instrumenti pamte zadnje postavke (svjetlo, sprej, maksimalna brzina mikromotora, smjer mikromotora)
2.9. | Mogućnost limitiranja max. brzine mikromotora i max. frekvencije skidača kamenca
2.10. | Modul s crijevom i 3-funkcionalnim pusterom
2.11. | Modul sa crijevom za turbinu sa svjetlom, standardna konekcija za bilo koji adapter tj. turbinu sa svjetlom
2.12. | Modul s crijevom i mikromotorom sa svjetlom, s unutarnjim sprej hlađenjem i mogućnošću prihvaćanja koljičnika i nasadnika
2.13. | Električni AC
2.14. | Regulacija 100-40.000 okretaja/min, putem nožne komande
2.15. | Mogućnost sterilizacije mikromotora u autoklavu
2.16. | Modul s crijevom i elektronskim skidačem zubnog kamenca, u kompletu s najmanje tri različita vrha i dvije zaštitne navlake te LED svijetlom
2.17. | Modul – spreman za priključak i nadogradnju, slobodan od crijeva
2.18. | Svaki modul s crijevom mora imati vlastite regulatore protoka sprej vode i zraka za pogon/hlađenje koji su ugrađeni u dentalni element
2.19. | Priprema za mogućnost dodatnog instaliranja intraoralne kamere ili drugog nasadnog instrumenta na mjesto petog modula
2.20. | Adapter sa svjetlom
2.21. | Turbina sa svjetlom i adapterom
2.21.1. | Četiri mlaznice za sprej
2.21.2. | Broj okretaja do 430.000 u minuti ili bolje
2.21.3. | Snaga minimalno 24 W
2.21.4. | Sustav sprječavanja ulaska nečistoća u rotor
2.21.5. | Keramički ležajevi
2.22. | Plavi koljičnik sa svjetlom
2.22.1. | Tijelo od nehrđajućeg čelika
2.22.2. | Okretaji maksimalno 40.000 u minuti (prijenos 1:1)
2.22.3. | Jednostruka mlaznica za sprej
2.23. | Crveni koljičnik sa svjetlom
2.23.1. | Tijelo od nehrđajućeg čelika
2.23.2. | Četiri mlaznice za sprej
2.23.3. | Sustav sprječavanja ulaska nečistoća u rotor
2.23.4. | Okretaji maksimalno 200.000 u minuti (prijenos 1:5)
2.23.5. | Keramički ležajevi
3. HIGIJENSKI BLOK S FONTANOM
3.1. | Higijenski blok mehanički spojen za stolac i visinski pomjerljiv pri dizanju ili spuštanju stolca
3.2. | Higijenski blok s zakretnom i lako odvojivom keramičkom fontanom za ispiranje, automatskim punjačem čaše, opremljen i asistentskim nosačem
3.3. | Asistentski nosač na higijenskom bloku mora biti pomican i opremljen sa najmanje dva crijeva za saug aspiraciju te mogućnošću dogradnje još dva mjesta/držača za naknadnu ugradnju: polimerizacijske lampe, intraoralne kamere ili 3-funkcijskog pustera
3.4. | Asistentski nosač mora biti opremljen kontrolnom tipkovnica sa osnovnim komandama upravljanja stolicom
3.5. | Predfilter za ulaznu vodu
3.6. | Destilirana voda za nasadne instrumente
3.7. | Prekidač za izbor gradska - destilirana voda
3.8. | Automatski separator sekreta za saug sistem
4. LED REFLEKTOR
4.1. | LED reflektor s pokretnim polužjem u svim smjerovima i rotacijom glave na dvije osovine, montiran na stup i visinski pokretan pri dizanju ili spuštanju stolca
4.2. | Napon od 17-24V DC
4.3. | Temperatura svjetla minimalno 5.000K, intezitet svjetla u minimalnom rasponu od 3.000-35.000 LUX-a
4.4. | Površina osvijetljenosti: 170-175 x 100-110 mm, homogeno polje
4.5. | Dvostruka mogućnost uključivanja/isključivanja: na reflektoru i tipkovnici za upravljanje dentalnom jedinicom
4.6. | Dva rukohvata/ručkice za fiksiranje položaja reflektora, lako odvojive u svrhu sterilizacije u autoklavu
5. MULTIFUNKCIJSKA NOŽNA UPRAVLJAČKA KOMANDA
5.1. | Elektronska nožna upravljačka komanda, ne zračna
5.2. | Osnovna metalna konstrukcija kućišta, s nožnim nosačem za lagano premještanje komande nogom
5.3. | Silikonske podloške protiv proklizavanja na podu, komanda mora biti opremljena s kliznim prekidačem za pokretanje instrumenata
5.4. | Regulacija broja okretaja mikromotora
5.5. | Pomak prema lijevo aktivira funkciju ispuhivanja zraka kroz nasadni instrument (chip blower)
5.6. | Kontrole oba motora za pacijentski stolac kada su instrumenti odloženi
6. TERAPEUTSKA STOLICA
6.1. | Visinski podesiv stolac s plinskim amortizerom
6.2. | Postolje stolca od metala, s najmanje pet kotača
6.3. | Naslon za leđa, bez ručkica tj. naslona za laktove
6.4. | Naslon za leđa, anatomski i elastičan, izrađen od mekanog poliuretana, bez presvlake
6.5. | Presvlaka sjedišta terapeutskog stolca od kvalitetnog materijala otpornog na standardne dezificijense, izbor boje po tvorničkoj paleti – istovjetna presvlaci stolca za pacijenta
7. SAUG MOTOR
7.1. | U kutiji
7.2. | Razina buke maksimalno 58 dB
7.3. | Maksimalni protok 1.100 L/min
8. MOGUĆNOST NAKNADNE NADOGRADNJE
8.1. | Mogućnost ugradnje intraoralne kamere i LCD medicinskog monitora istog proizvođača
9. OSTALO |  | upisati DA / NE
9.1. | Dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
9.2. | Jamstvo za nasadne instrumente minimalno 12 mjeseci
9.3. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje