## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
AUTOKLAV (4 KOMADA)
Redni broj | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – za jedan komad | Naznaka broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. | Stolni parni sterilizator (autoklav) B klasa
2. | Zapremina komore minimalno 18 litara
3. | Horizontalna cilindrična komora promjera minimalna 24 cm i dubine minimalno 38 cm, od legure bakra
4. | Namjenjen sterilizaciji instrumenata i tekstila
5. | Isporuka sterilizatora sa nosačem tacni i najmanje 3 tacne za sterilizaciju
6. | Spremink za vodu ugrađen u sterilizator, koji koristi destiliranu/demineraliziranu vodu kvalitiete maksimalno 100 μS/cm
7. | Spremnik za otpadnu vodu ugrađen u sterilizator
8. | Jednostavno čišćenje autoklava putem ciklusa i priloženih tableta za čišćenje
9. | Sterilizacija najmanje 1.5 kg poroznog materijala
10. | Sterilizacija najmanje 4 kg neporoznog materijala
11. | Najmanje 8 programa: B134, B121, S134, S1, S2, S3, S4, S5
12. | U brzom programu sterilizacije na 134 °C, kompletan ciklus sterilizacije i sušenja mora trajati ukupno maksimalno 35 minuta
13. | Blagi program za osijetljive materijale na 121 °C
14. | Temperatura sterilizacije 134 °C i 121 °C
15. | Mikroprocersko upravljane
16. | Displej s prikazom izbornika radi lakšeg snalaženja korisnika
17. | Dostupni testovi: Vacuum, Helix, Bowi&Dick
18. | Memorija ciklusa za minimalno 20 zadnjih ciklusa sterilizacije
19. | Integrirani printer za ispis potvrde sterilizacije
20. | Mogućnost vanjske pohrane ciklusa na USB memoriju
21. | Mrežno napajanje: 220 – 240 V 50Hz
22. | Snaga maksimalno 2000 W
23. | Jamstvo: minimalno 2 godine – bez ograničenja ciklusa
24. | Dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
25. | Uz aparat dolaze upute za korištenje na engleskom i hrvatskom jeziku
26. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
NAPOMENA:
Ako iz kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti. Uz katalog ili proizvođački prospekt ili brošuru ili drugu prikladnu tehničku dokumentaciju, ponuditelj koji je podnio ponudu biti će dužan dostaviti i popunjen prilog „Tehnička specifikacija“ s obveznom naznakom broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka pojedina stavka.
* Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo autoklav kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije iz priloga "Minimalno zahtijevane funkcionalnosti".