## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
DIGITALNI RADIOLOŠKI PANEL UREĐAJ SA AKVIZICIJSKOM RADNOM STANICOM (2 KOMADA)
Red. broj | Opis tehničkih specifikacija | Naznaka broja stranice/a kataloga ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. DIGITALNI RADIOLOŠKI PANEL UREĐAJ - 2 komada
1.1. | Veličina aktivnog polja panela min. 43 cm x 43 cm
1.2. | Panel izrađen od Cezij-jodida
1.3. | Broj piksela min. 3072 x 3072
1.4. | Težina panela maks. 3.7 kg (uključujući 2 ugrađene baterije)
1.5. | Veličina piksela maks. 140µm
1.6. | Siva skala min. 16 bita
1.7. | Prostorna rezolucija min. 3.5 lp/mm
1.8. | Mogućnost rada min. 15 sati bez punjenja
1.9. | Mogućnost memoriranja min. 250 slika na samom panelu
1.10. | OLED prikaz statusa baterije, žičane/bežične povezivosti i sleep mod statusa na samom panelu
1.11. | Ugrađeno min. 3 antene za bežičnu komunikaciju na samom panelu
1.12. | Mogućnost pada bez oštećenja do visine od min. 1 m
1.13. | Nosivost min. 200 kg u jednoj točki, min. 400 kg preko cijele površine
1.14. | Otpornost na prašinu i vodu min. IP67
1.15. | Punjač i ugrađene min. 2 baterije u samom panelu
1.16. | Prikaz slike maks. 4 sekunde nakon ekspozicije
1.17. | Vrijeme ciklusa maks. 4 sekunde
1.18. | Min. 2 integrirane ručke za olakšano prenošenje
1.19. | Automatska detekcija ekspozicije (AED funkcija)
1.20. | Instalacija panela na postojeći RTG uređaj
1.21. | Godina proizvodnje min. 2025. godina
1.22. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 8 godina nakon prestanka proizvodnje
2. AKVIZICIJSKA RADNA STANICA ZA DIGITALNI RADIOLOŠKI PANEL UREĐAJ - 1 komad
2.1. | Odgovarajuća DR akvizicijska radna stanica sa softverom za obradu i slanje DICOM radioloških snimaka, PC najnovije generacije s monitorom min. 23"