## tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
PRIJENOSNI UZV UREĐAJ (2 KOMADA)
RB | Tehnički opis | Naznaka broja stranice/a kataloga ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
Prijenosni UZV uređaj TIP 1
Tehničke karakteristike
1. | Maks. težina sa umetnutom baterijom maks. 6,5kg
2. | Min. 4 tipke čiju namjenu definira korisnik
3. | Vrijeme uključenja uređaja maks. 90 sekundi, iz sleep moda maks. 15 sekundi
4. | Min. 1 aktivni konektor na uređaju
5. | Min. 8 TGC kontrola
6. | Min. 15.5” LED LCD monitor, min. rezolucije 1920 x 1080 piksela, kontrast min. 1:1200, min. 16.7M prikaza boje, podešavanje kontrasta i svjetline s ugrađenim zvučnicima
7. | Min. procesor i5, memorije min. 16GB
8. | SSD (Solid State Drive) min. 512 GB ugrađen u uređaj
9. | Litij-Ion baterija min. 14.48V, min. 6.8Ah ugrađena u uređaj
10. | Min. 30 minuta rada bez priključka na struju
11. | Alfanumerička tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem
12. | Min. frekvencijski raspon uređaja 1-25MHz, ADC min. 14 bita
13. | Min. 1. 911 400 procesnih kanala uređaja
14. | Uređaj mora imati min. 3 USB ulaza, HDMI izlaz
15. | Uređaj mora imati podržavati i imati dostupne min. konveksne, mikrokonveksne, endokavitalne, linearne i sektorske sonde
16. | Uređaj mora podržavati min. sljedeće modove rada: 2D, M, Color Doppler (CF), Anatomski M, Pulse Wave Doppler (PW), Power Doppler (PD), Kolor M, TDI, Direkcijski PD
17. | Duplex prikaz min.: 2D+2D, 2D+PW, 2D+CF, 1D+PD, 2D+DPDI, 2D+M
18. | Triplex prikaz min.: 2D+CF+PWD, 2D+CF+M
19. | Prikaz dubine slike u min. rasponu min. 0 - 42cm
20. | Dinamički raspon uređaja: min. 320dB
21. | Aplikacije min. abdomen, obstetricija, ginekologija, MSK, urologija, mali dijelovi, vaskularna
22. | Write zoom min. x6, Read zoom min. x20
23. | Rotacija slike min. 0°, 90°, 180°, 270°
24. | Min. 2800 fps (sličica u sekundi) u 2D modu rada, min. 530 fps (sličica u sekundi) u kolor modu rada
25. | Uređaj mora imati ugrađenu opciju virtualnog konveksnog prikaza
26. | 2D mod rada:
26.1. | Mogućnost zakretanja kuta u min. rasponu od -30° do 30°, u min. 7 razina
26.2. | Dinamički opseg u min. rasponu 30 - 320 dB
26.3. | Mogućnost odabira min. 8 frekvencija
26.4. | Programsko rješenje za otklanjanje artefakata na slici u min. 5 razina
26.5. | Mogućnost odabira min. 15 sivih mapa
26.6. | Min. 5 koraka za gustoću linija
26.7. | Min. 4 koraka perzistencije
26.8. | Min. broj fokusnih točaka: 3
26.9. | Min. broj pozicija fokusnih točaka: 11
26.10. | Prostorno složena slika u min. 5 razina
27. | M mod rada:
27.1. | Dinamički opseg u min. rasponu 30 - 150dB
27.2. | Mogućnost odabira min. 15 sivih mapa
27.3. | Mogućnost odabira min. 30 kolor mapa
27.4. | Mogućnost odabira min. 10 brzina prikaza
28. | PW mode
28.1. | Korekcija kuta u min. rasponu -89° do 89°
28.2. | Mogućnost zakretanja kuta u min. rasponu od -20° do 20°, u min. 7 razina
28.3. | Funkcija automatskog namještanja kuta
28.4. | Dinamički opseg u min. rasponu 30 - 120dB
28,5. | Mogućnost odabira min. 4 frekvencije
28.6. | Mogućnost odabira min. 15 sivih mapa
28.7. | PRF u min. rasponu od 300 - 31 000 kHz
28.8. | Veličina uzorka (SV) u min. rasponu od 0.2 - 25mm
28.9. | Mogućnost odabira min. 10 brzina prikaza
28.10. | Min. 9 razina namještanja Wall filtera
29. | CF mode
29.1. | Mogućnost zakretanja kuta u min. rasponu od -20° to 20°, u min. 7 razina
29.2. | Bazna linija min. -100 do 100
29.3. | Mogućnost odabira min. 15 kolor mapa
29.4. | Zaglađenje u min. 10 razina
29.5. | Mogućnost odabira min. 4 frekvencije
29.6. | Mogućnost promjene gustoće linija u min. 3 koraka
29.7. | PRF u min. rasponu od 300 - 19 500 kHz
29.8. | Min. 7 razina namještanja Wall filtera
30. | PD mode
30.1. | Mogućnost zakretanja kuta u min. rasponu od -20° to 20°, u min. 7 razina
30.2. | Bazna linija min. -100 do 100
30.3. | Mogućnost odabira min. 15 kolor mapa
30.4. | Zaglađenje u min. 10 razina
30.5. | Mogućnost odabira min. 4 frekvencije
30.6. | Mogućnost promjene gustoće linija u min. 3 koraka
30.7. | PRF u min. rasponu od 300 - 19 500 kHz
30.8. | Min. 7 razina namještanja Wall filtera
31. | Obavezne funkcije obrade slike dostupne u naknadnoj obradi (postprocessing):
31.1. | Min. u 2D modu: zoom, revers, dinamički raspon, kolor/siva mapa, pojačavvanje rubova, TGC, pojačanje
31.2. | Min. u M modu: kolor/siva mapa, dinamički raspon, pojačanje, odbijanje, brzina
31.3. | Min. u PWD modu: pojačanje, bazna linija, brzina, invertiranje, korekcija kuta, automatske kalkulacije, dinamički opseg, kolor/siva mapa, odbijanje
31.4. | Min. u CF/PD modu: bazna linija, kolor/siva mapa, invertiranje
32. | Mogućnost spremanja slika i video isječaka u različitim formatima min.: BMP, JPEG, AVI, MPEG, DICOM
33. | Uređaj podržava međunarodni standardu za pohranu slika, strukturirane izvještaje, ispis, potvrdu slanja radne liste (MPPS), radnu listu i verifikaciju medicinskih slika i ostalih radioloških podataka
34. | Ugrađen paket osnovnih mjerenja i kalkulacija koji uključuje min.: udaljenost, opseg površine, postotak stenoze, volumen, kut, A/B odnos, vrijeme, nagib, puls (HR), S/D odnos, PI, RI VTI
35. | Kino prikaz:
35.1. | Kino memorija od min. 700MB, min. 70 000 okvira (sličica) i min. 312 volumena
35.2. | Mogućnost prospektivnog i retrospektivnog načina snimanja i odabira min. 11 brzina snimanja
36. | PW u rasponu min. 2.3cm/sek. do 7m/sek., CF u rasponu min. 2cm/sek. do 4.2m/sek.
37. | Pohrana do min. 300 000 slika na samo uređaju
38. | Obavezna mogućnost filtriranog harmoničkog oslikavanja tkiva
39. | Obavezna mogućnost pulsno inverzijskog harmoničkog oslikavanja tkiva
40. | Širokopojasna multifrekventa elektronska konveksna sonda min. frekvencijskog raspona 1-6MHz
40.1. | Polje pregleda (FOV) min. 58°
40.2. | Broj elemenata sonde min. 128
40.3. | Dostupan kit za biopsiju
40.4. | Duljina sonde maks. 72 mm
40.5. | Aplikacije min.: abdomen, opstetricija, MSK
41. | Širokopojasna multifrekventa elektronska linearna sonda min. frekvencijskog raspona 3-12MHz
41.1. | Polje pregleda (FOV) min. 38 mm
41.2. | Broj elemenata sonde min. 128
41.3. | Dostupan kit za biopsiju
41.4. | Duljina sonde maks. 45 mm
41.5. | Aplikacije min.: abdomen, MSK, vaskularna, mali djelovi
42. | Opcionalna multifrekventna sonda s kojom prijenosni UZV uređaj mora biti nadogradiv u budućnosti:
42.1. | Širokopojasna multifrekventna elektronska fzna sonda min. frekvencijskog raspona 1-5MHz, FOV min. 90°, broj elemenata min. 6, aplikacije koje sonda podržava min.: abdomen, kardiologija, vaskularna
43. | Jamstvo:
43.1. | Min. 24 mjeseca
Prijenosni UZV uređaj TIP 2
Tehničke karakteristike
1. | Tablet min. rezolucije 1920x1200, min. veličine 14", alfanumerička tipkovnica
2. | Integrirani SSD i stereo zvučnici
3. | Paljenje sustava za maks. 90 sek.
4. | Min. 8 TGC kontrola
5. | Min. 655 000 procesnih kanala
6. | Min. 30 fps (sličica u sekundi) u 2D modu rada
7. | Min. 25 fps (sličica u sekundi) u kolor modu rada
8. | Min. frekvencijski raspon uređaja 1-20MHz
9. | Modovi rada (min.): 2D, Color Doppler (CF), Pulsni Doppler (PW), M mod rada
10. | Modovi prikaza (min.): duplex 2D+2D, 2D+PW, 2D+CF, 2D+M; triplex: 2D+CF+PW
11. | Ukupni dinamički opseg uređaja min. 190 dB
12. | Maksimalna dubina prikaza min. 30 cm
13. | Aplikacije min. abdomen, kralježnica, ginekologija, MSK, anestezija, mali dijelovi, vaskularna
14. | Siva skala u min. 256 razina
15. | 2D mod rada:
15.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
15.2. | Dinamički raspon min. 30-190dB
15.3. | Min. 4 koraka perzistencije
15.4. | Mogućnost odabira min 14 mapa sive skale
15.5. | Pojačanje u min. 50 razina
15.6. | Programsko rješenje za eliminaciju artefakata na slici u min. 5 razina
15.7. | Odbijanje u min. 10 koraka
15.8. | Prostorno složena slika u min. 3 razine
15.9. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -9° do + 9°
16. | M mod rada:
16.1. | Mogućnost odabira min. 6 brzina prikaza
16.2. | Odbijanje u min. 10 koraka
16.3. | Mogućnost odabira min. 13 mapa sive skale
16.4. | Dinamički raspon min. 30-150dB
16.5. | Pojačanje u min. 50 razina
17. | PD (Power Doppler) mod rada:
17.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
17.2. | PRF u rasponu od min. 300 Hz - 3 300 Hz
17.3. | Pojačanje u min. 50 razina
17.4. | Mogućnost odabira min. 9 kolor mapa
17.5. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -15° do + 25°
18. | CF mod rada:
18.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
18.2. | PRF u rasponu od min. 300 Hz - 3 300 Hz
18.3. | Pojačanje u min. 50 razina
18.4. | Mogućnost odabira min. 9 kolor mapa
18.5. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -15° do + 25°
19. | PW mod rada:
19.1. | Mogućnost odabira min. 3 frekvencije
19.2. | Korekcija kuta min. ± 89°
19.3. | Wall filter u min. 9 razina
19.4. | SV veličina (uzoraka volumena) u min. rasponu od 0,7 mm - 20 mm
19.5. | PRF od min. 300 Hz - 4 100 Hz
19.6. | Odbijanje u min. 10 koraka
19.7. | Pojačanje u min. 50 razina
19.8. | Mogućnost pomaka bazne linije min. 16 koraka
19.9. | Mogućnost odabira min. 5 brzina prikaza
19.10. | Kutno upravljanje u min. 7 koraka u rasponu od min. -15° do + 15°
20. | Obavezne funkcije obrade slike dostupne u naknadnoj obradi (postprocessing):
20.1. | Min. u 2D modu: dinamički raspon, programsko rješenje za eliminaciju artefakata na slici, gain, siva mapa, TGC, odbijanje
20.2. | Min. u PW modu: korekcija kuta, auto kalkulacija, siva mapa
21. | Obavezna min. osnovna mjerenja i kalkulacije: udaljenost, opseg područja, volumen, % stenoze, kut, A/B odnos, volumen diska, histogram, vrijeme, nagib, puls (HR), brzina, trag, auto trag, VTI, RI, PHT, AC/DC
22. | Kino prikaz:
22.1. | Kino memorija od min. 500MB, min. 1500 okvira (sličica) i min. 5 minuta prikaza
22.2. | Mogućnost prospektivnog i retrospektivnog načina snimanja
23. | Uređaj podržava međunarodni standardu za pohranu slika, strukturirane izvještaje, ispis, potvrdu slanja radne liste (MPPS), radnu listu i verifikaciju medicinskih slika i ostalih radioloških podataka
24. | Min. 4 formata za eksportiranje datoteka: JPEG, BMP, WMW, DICOM
25. | Pohrana min. 216 000 slika na samom uređaju
26. | Obavezna mogućnost oslikavanja korištenjem filtriranog harmoničkog oslikavanja tkiva (FTHI)
27. | Funkcija zakretanja ultrazvučnog vala
28. | Širokopojasna multifrekventa elektronska konveksna sonda min. frekvencijskog raspona 1-6MHz
28.1. | FOV min. 78°
28.2. | Broj elemenata min. 128
28.3. | Radijus zakrivljensoti min. 38mm
28.4. | Aplikacije koje sonda podržava min.: abdomen, kralježnica
28.5. | Težina maks. 200g
29. | Opcionalna multifrekventna sonda s kojom prijenosni UZV uređaj mora biti nadogradiv u budućnosti:
29.1. | Širokopojasna multifrekventna elektronska linearna sonda min. frekvencijskog raspona 3-12MHz, FOV min. 38mm, broj elemenata min. 128, aplikacije koje sonda podržava min.: MSK, mali dijelovi, vaskularna, anestezija
30. | Jamstvo:
30.1. | Min. 24 mjeseca
NAPOMENA:
Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo Prijenosni UZV uređaj sa svim ponuđenim sondama i dodacima sukladno zahtjevu iz priloga "Tehnička specifikacija" kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije.