## Tehnička specifikacija
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
AUTOKLAV (5 KOMADA)
Redni broj | TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – za jedan komad | Naznaka broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka stavka
1. | Stolni parni sterilizator (autoklav) B klasa
2. | Zapremina komore minimalno 18 litara
3. | Horizontalna cilindrična komora promjera minimalna 24 cm i dubine minimalno 36 cm
4. | Namjenjen sterilizaciji instrumenata i tekstila
5. | Isporuka sterilizatora sa nosačem tacni i najmanje 3 tacne za sterilizaciju
6. | Spremink za vodu ugrađen u sterilizator, koji koristi destiliranu/demineraliziranu vodu kvalitiete maksimalno 15 μS/cm, kapaciteta minimalno 5 litara
7. | Spremnik za otpadnu vodu ugrađen u sterilizator, kapaciteta minimalno 5 litara
8. | Ispust čiste i prljave vode s prednja strane, jedan priključak i jedan ventil za ispuštanje oba rezervoara
9. | Vrata imaju ugrađen sigurnostni mehanizam i bez obzira što su otključana ne mogu se otvoriti bez svijesnog dijelovanja korisnika
10. | Sterilizacija najmanje 0.5 kg poroznog materijala
11. | Sterilizacija najmanje 5 kg neporoznog materijala
12. | Najmanje 5 programa: B134, B121, S134, B brzi program, B Prion program
13. | U brzom programu sterilizacije na 134 °C, kompletan ciklus sterilizacije i sušenja mora trajati ukupno maksimalno 30 minuta
14. | Blagi program za osijetljive materijale na 121 °C
15. | Temperatura sterilizacije 134 °C i 121 °C
16. | Mikroprocersko upravljane
17. | Kolor displej na dodir s prikazom izbornika radi lakšeg snalaženja korisnika
18. | Dostupni testovi: Vacuum, Bowi&Dick
19. | Integrirani printer za ispis potvrde sterilizacije
20. | Mogućnost vanjske pohrane ciklusa na USB memoriju
21. | Integrirana mrežna kartica radi jednostavnog spajanja na računala u mreži
22. | Mrežno napajanje: 220 – 240 V 50Hz
23. | Snaga maksimalno 2350 W
24. | Dostava, montaža i puštanje u rad uključeni u cijenu
25. | Uz aparat dolaze upute za korištenje na engleskom i hrvatskom jeziku
26. | Dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina nakon prestanka proizvodnje
27. | Jamstvo: minimalno 2 godine – bez ograničenja ciklusa
NAPOMENA:
Ako iz kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije nije vidljiva ponuđena tehnička funkcionalnost/opis i sl. ponuditelj će uz zahtijevano biti dužan dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu proizvođača ili ovlaštenog zastupnika/predstavnika proizvođača s kojom potvrđuje da ponuđeno odgovora svim traženim minimalnim tehničkim specifikacijama uz navođenje vrijednosti traženih funkcionalnosti. Uz katalog ili proizvođački prospekt ili brošuru ili drugu prikladnu tehničku dokumentaciju, ponuditelj koji je podnio ponudu biti će dužan dostaviti i popunjen prilog „Tehnička specifikacija“ s obveznom naznakom broja stranice/a kataloga ili proizvođačkog prospekta ili brošure ili druge prikladne tehničke dokumentacije na kojoj je opisana svaka pojedina stavka.
* Naručitelj može prije izrade zapisnika o obradi ponude zatražiti demo autoklav kako bi provjerio da li ponuđeni uređaj u potpunosti zadovoljava sve zahtijevane tehničke specifikacije iz priloga "Tehnička specifikacija".